采购数量： 10台

1设备使用条件

1.1设备用途：投标产品为市场成熟应用产品，可进行未知物种全基因组测序、已知物种全基因组测序、甲基化研究、转录组分析；

1.2 设备安装条件

温度：19ºC-25ºC（22ºC±3ºC），每小时变化<2ºC；湿度：相对湿度20%-80%，非冷凝；洁净度：10万级；

1.3电源要求：208–240 VAC 50/60Hz，16A；

1.4提供区域特定的不间断电源；

- 2技术规格

2.1测序原理：边合成边测序原理,可逆性末端终止反应检测碱基荧光信号

*2.2高数据通量：单张芯片反应可生成3000G碱基数据；

- *2.3单张芯片运行可生成100亿个片段标签序列；

2.4 快速读取：2天内带来高达6Tb的产出和200亿条序列；

2.5数据读取模式：自动化双端读取和自动化单端读取；

2.6数据读长：单端读取序列，读长不低于150个碱基；双端读取序列：读长不低于2x150个碱基；

*2.7 运行时间：2x100bp时小于30小时

2.8提供不同通量的试剂应用于不同应用场景：500G，1T，3T／单张芯片

2.9测序精准度：2x150bp读取模式下Q30>75%

2.10不同样品并行性：每次仪器运行可平行分析≥16个非混合的独立样品

2.11簇生成和测序一体机：簇生成和测序在同一台设备上完成；

2.12试剂溯源性和兼容性：带有RFID条码的耗材实现了自动的试剂追踪，确保了所有测序试剂和流动槽的兼容性；

2.13 自动化：自动化的流动槽上样和仪器集成的簇生成最大限度减少了手动操作时间以及手动操作的可变性，簇生成与测序自动化一体操作；

2.14 测序灵活性：每次运行1个或2个流动槽，并从多个读长中选择，从而轻松调整每个测序运行的产出

2.15 可提供原厂靶向重测序捕获试剂，甲基化建库试剂，转录组建库试剂

2.16 文献应用：该投标产品2018年公开发表关于基因组学研究的SCI收录文献3篇，提供文章列表和摘要；

2.17 技术权威性：应用该产品专利技术发表SCI文献不少于8年，请提供文献支持列表；

*2.18基因队列研究成熟度：投标产品为市场成熟应用产品，全球有不少于三个国家用投标产品的专利技术进行大队列研究，提供不少于三个国家进行大队列研究的证明和投标产品应用文章列表和摘要；

*2.19投标产品为成熟应用产品，提供投标产品的国内用户不少于20家，提供用户名单；国际用户不少于20家，提供用户名单；

3基本配置要求

3.1能符合上述指标的测序系统主机10台

3.2 计算机和触摸屏显示

3.3数据采集和分析软件

3.4 相关仪器调试用试剂

3.5必需的安装设置和附件及专用工具等

- 4.技术文件

4.1详细的英文仪器操作使用手册

4.2提供仪器维护的有关资料

4.3提供有关专用附件、备件、专用工具、消耗器件或其他补充器件有关资料及价格

- 5.技术服务

5.1 仪器到货前，应完成湿度、温度、洁净度、抗震等指标的环境改造，满足设备正常运行的条件。

5.2仪器到货后，公司工程师在一周内到现场开箱验货，完成联机安装调试及基本操作培训。

- 5.3提供免费的操作及维护培训

5.4提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。

- 5.5提供免费的操作及维护培训

5.6厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应

- 5.7软件免费升级

* 6.质量保证期：设备安装调试合格后2年内免费维保。

7.安装验收地点：指定地点