机电产品

国际招标招标文件

（第二册）

哈尔滨工业大学多功能烧结系统采购项目

招标编号：2034-194GFZBGJ081

宜国发项目管理有限公司

二〇一九年四月

目   录

第五章  投标邀请	2

第六章  投标资料表	7

第七章  合同专用条款	17

第八章  货物需求一览表、技术规格及要求	19

# 第五章  投标邀请

投 标 邀 请

宜国发项目管理有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2019年4月15日在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1、招标条件

项目概况：多功能烧结系统采购

资金到位或资金来源落实情况：资金已落实

项目已具备招标条件的说明：项目已批复

用途：科研

2、招标内容：

招标项目编号：2034-194GFZBGJ081

招标项目名称：哈尔滨工业大学多功能烧结系统采购项目

项目实施地点：中国黑龙江省

招标产品列表（主要设备）：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能烧结系统 | 1 | 1) 设备具有等离子放电烧结功能进行材料的处理。 2) 最大压力250 kN 3) 最大试样尺寸：100mm 4) *最高工作温度：2200°C（80毫米直径） | 详见招标文件 |

3、投标人资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的投标人；

3.2本次招标项目的资质要求：

⑴对于国外、境外投标人，根据该国（地区）的法律在经营所在地注册的有关证件、所投产品的合法来源证明（经销协议或生产商授权函）（代理商作为投标人适用）；

⑵对于国内投标人，提供投标人的企业法人营业执照或事业单位法人证书、所投产品的合法来源证明（经销协议或生产商授权函）（代理商作为投标人适用）；

3.3拟投标人须携带以下证件进行投标登记：

国外、境外投标人：哈尔滨工业大学招标采购项目投标报名登记表（自行下载并填写）、《投标人诚信承诺书》（自行下载）、授权委托书（原件）、法定代表人身份证明（复印件加盖公章）、被授权委托人的身份证明（原件及复印件加盖公章）、经营所在地注册的有关证件（原件及复印件加盖公章）、经销协议或生产商授权函（代理商作为投标人适用）。

国内投标人：哈尔滨工业大学招标采购项目投标报名登记表（自行下载并填写）、《投标人诚信承诺书》（自行下载）、授权委托书（原件）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、被授权委托人的身份证（原件及复印件加盖公章）、营业执照或事业单位法人证书（原件及复印件加盖公章）、开户许可证（原件及复印件加盖公章）、经销协议或生产商授权函（代理商作为投标人适用）。

《哈尔滨工业大学招标采购项目投标报名登记表》、《投标人诚信承诺书》请于宜国发项目管理有限公司网站下载专区投标表格中下载。

http://www.guofazhaobiao.com/index.php/Index/download

是否接受联合体投标：否

未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

4、招标文件的获取

招标文件领购开始时间：2019年4月16日

招标文件领购结束时间：2019年4月23日

获取招标文件方式：现场领购

招标文件领购地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼401

招标文件售价：500人民币或80美元

其他说明：投标人请于2019年4月16日至2019年4月23日（节假日除外），每日上午9时至11时30分，下午14时至16时(北京时间，下同)，在宜国发项目管理有限公司（黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼401）购买文件。邮购须另付每套100元人民币（国内）或20美元（国外），招标文件售后不退。

5、投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）：详见招标文件

投标文件送达地点：黑龙江省哈尔滨市校外街9号哈尔滨工业大学招标与采购管理中心标准化评标室

开标地点：黑龙江省哈尔滨市校外街9号哈尔滨工业大学招标与采购管理中心标准化评标室

6、投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

7、联系方式

招标人：哈尔滨工业大学

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

联系人：王老师

招标代理机构：宜国发项目管理有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼401

联系人：宗南、刘婷婷

联系方式：0451-55671212

8、汇款方式

招标代理机构开户银行(人民币)：中国建设银行哈尔滨道里支行

帐号(人民币)：23001865951050507272

招标代理机构开户银行(美元)：招商银行哈尔滨分行动力支行

帐号(人民币)：451904606732201

9、其他事项

无

# 第六章  投标资料表

投 标 资 料 表

本表关于要招标采购产品的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说 明 |  |
| 1.1 | 招标人名称：哈尔滨工业大学 合同名称：哈尔滨工业大学多功能烧结系统采购项目 |
| 1.2 | 招标人名称：哈尔滨工业大学 地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 联系人：王老师 招标代理机构名称：宜国发项目管理有限公司 地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼401 联系人：宗南、刘婷婷 电话：86-0451-55671212 传真：86-0451-84211281 电子邮箱：guofa818@163.com |
| 1.3 | 项目概况：多功能烧结系统采购 资金性质：国拨资金 |
| 2.2 | 合格来源国/地区：来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区 |
| 二、招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 潜在投标人要求对招标文件（包括对招标文件修改的内容）进行澄清的，均应在投标截止时间10日前以书面形式通知招标人或招标代理机构。 |
| 三、投标文件的编制 |  |
| 8 | 投标语言：技术文件为中文，其他文件为中文或英文，投标文件及其提交的支持资料和已印刷的文献若以英文书写，投标人须同时提供相应数量中文翻译本，如有冲突，以中文为准。 |
| *10.3 | 是否允许有备选方案：否 该条款为重要商务条款，不满足要求将导致否决投标。 |
| *11.2 | 本次招标不允许在投标报价中出现缺漏项。 该条款为重要商务条款，不满足要求将导致否决投标。 |
| 11.5 | 最高投标限价：337万元人民币 |
| *11.6.1 | 投标截止时间前已经进口的货物 投标报价为：项目现场交货价 有关费用包括：关境内运输、保险费和伴随服务费（包括但不限于技术资料、培训、验收后12个月的质保等） |
| *11.6.2 | 从中华人民共和国关境外提供的货物 投标报价：CIP（哈尔滨）价 相关费用：内陆运输费，保险费，其他当地发生的伴随费。该条款为重要商务条款，不允许偏离，任何偏离将导致否决投标。 |
| 12.1 | 从中华人民共和国关境内提供的货物和服务用人民币报价。 |
| 12.2 | 从中华人民共和国关境外提供的货物和服务用欧元报价。 |
| *13.1 | 是否允许联合体投标：否 该条款为重要商务条款，不满足要求将导致否决投标。 |
| *13.3 | 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件： 1） 如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到设备制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书（格式见第四章投标文件格式）； |
| *14.3.3) | 投标人必须对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分将导致投标被否决。 |
| *14.3.4) | 技术规格中标注“*”号的为重要技术条款或技术参数，必须提供技术支持资料，对这些重要技术条款或技术参数的任何负偏离或无技术资料支持的将导致其投标被否决。 技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或图纸等设计材料为准。若制造商公开发布的印刷资料、图纸等设计材料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。 |
| 15.1 | 投标保证金金额：6.5万元人民币或9000美元 |
| *15.3 | 投标保证金形式：境内投标人提供保兑支票、电汇 境外投标人提供银行保函 保证金递交截止时间：2019年5月6日16:00时前（以到户时间为准） 境内投标单位，提交的投标保证金应从其基本账户转出，拨付至宜国发项目管理有限公司公布的账户（注明招标项目名称和招标编号）并在投标文件中提供基本账户开户许可证复印件及投标保证金汇款底单。 该条款为重要商务条款，不满足要求将导致其投标被否决。 |
| *16.1 | 投标有效期：90天 该条款为重要商务条款，不满足要求将导致其投标被否决。 |
| 17.1 | 副本的份数：四份 电子版投标文件：一份（电子光盘） |
| *17.2 | 投标文件的报价部分，重要商务和技术条款（参数）（加注“*”的条款或参数）响应相应内容必须由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字逐页小签。否则将导致其投标被否决。 |
| 四、投标文件的递交 |  |
| 18.1 | 投标人应将开标一览表和投标保证金单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。 |
| 18.2 1) | 投标文件递交至：哈尔滨工业大学 地址：黑龙江省哈尔滨市校外街9号哈尔滨工业大学招标与采购管理中心标准化评标室 |
| 18.2 2) | 招标项目名称：哈尔滨工业大学多功能烧结系统采购项目 招标项目编号：2034-194GFZBGJ081 投标邀请的标题： 哈尔滨工业大学多功能烧结系统采购项目 开标日期和时间：2019年5月08日09：00 |
| 19.1 | 投标截止时间：2019年5月08日09：00 |
| 21.5 | 招标代理机构对参加投标的投标人的投标文件概不退回。 |
| 五、开标与评标 |  |
| 22.1 | 开标日期和时间：2019年5月08日09：00 开标地点：黑龙江省哈尔滨市校外街9号哈尔滨工业大学招标与采购管理中心标准化评标室 |
| 23.1 | 评标方法：综合评价法 |
| *24.2 | 如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被否决。 |
| *24.5.1 | 在商务评议时，有下列情况之一者，其投标将被否决： 1）投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； 2）投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的； 3）不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 4）投标文件未按招标文件的要求签署的； 5）投标联合体没有提交共同投标协议的； 6）投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的； 7）同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的，但招标文件要求提交备选方案的除外； 8）投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或出具投标保函的银行不符合招标文件要求的； 9）投标文件不满足招标文件加注星号（“*”）的重要商务条款要求的； 10）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 11）投标有效期不足的； 12）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； 13）存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的。 |
| *24.5.2 | 在技术评议时，有下列情况之一者，其投标将被否决： （1）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的主要参数要求或加注星号（“*”）的主要参数无技术支持资料的，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致的以检测机构出具的检测报告为准。 （2）投标文件技术规格中一般参数负偏离超出3（不含）项的； （3）投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的； （4）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； （5）投标文件具有属于招标文件中规定废标的其他技术条款的。 |
| 25 | 评标货币：人民币 |
| *26.4.3 | 付款条件的偏离：不允许偏离 付款方法和条件： 1）100%信用证，90%凭发货单据付款，10%凭最终验收报告付款。 付款条件为重要商务条款，不允许偏离，任何偏离将导致其投标被否决 |
| 27 | 综合评价的评价因素及其权重、评价标准、评价程序和定标原则等见附录A |
| 六、授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 按第31.2条的中标人确定方法执行。 |
| 36 | 交纳招标代理服务费的标准如下： 1、以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数 。 2、招标服务费按差额定率累进法计算，即各中标金额区间乘相应费率后之和下浮50%为招标服务费： ①中标金额100万元人民币以下部分按1.5%费率收取； ②中标金额100～500万元人民币部分按1.1%费率收取； ③中标金额500～1000万元人民币部分按0.8%费率收取； ④中标金额1000～5000万元人民币部分按0.5%费率收取； ⑤中标金额5000～10000万元人民币部分按0.25%费率收取。 3、 招标代理服务费币种以人民币支付(按开标日中国银行公布汇率卖出价折算)。 招标代理服务费交纳方式： 1.中标人在收到中标通知时，必须向招标机构做出招标代理服务费支付承诺； 2. 在招标机构通知中标方中标15日内按以上规定向招标机构直接缴纳中标服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式。 户 名：宜国发项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行哈尔滨道里支行（人民币） 账 号：23001865951050507272 履约保证金交纳标准：中标金额的5% 履约保证金交纳方式： 在招标机构通知中标方中标后，按以上标准向招标人缴纳履约保证金。 户 名：哈尔滨工业大学 开户银行：工商银行哈尔滨市大直支行 账 号：3500040109008900513 |

- 附录A

综合评价法

本次评标采用综合评价法。在投标满足招标文件实质性要求的前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项评价因素和方法对投标人进行综合评价并打分，按投标人综合评价得分由高到低顺序推荐中标候选人。

一、评价程序

1.初步评审

评标委员会首先按“投标资料表”及“投标人须知”第24条的规定，对投标文件进行初步评审，判定并拒绝无效的和存在实质性偏离的投标文件。

2.综合评价

评标委员会对通过初步评审的投标文件从价格因素、商务因素、技术因素、服务及其他评价内容因素等方面进行综合评价。

2.1 评标委员会按照“投标人须知”第27.3.1款对投标人的投标报价进行审核、修正或调整后，依评价标准的规定进行价格因素评价。

2.2 评标委员会所有成员对各投标人的商务、技术、服务及其他评价内容等一级评价因素下设的各二级评价因素进行独立分项打分后，计算该评委对各投标人的各一级评价因素的独立评价值。所有有效的独立评价值的均值为该投标人一级评价因素的评价值。各二级评价因素的独立分项打分保留小数点后两位；计算各一级评价因素的独立评价值保留小数点后两位；计算各一级评价因素的评价值、加权评价值、及综合评价值保留小数点后二位。第三位四舍五入。

2.3 投标人的综合评价值等于其商务、技术、价格、服务及其它评价内容的得分之和。

2.4 评标委员会应当根据综合评价得分对各投标人进行排名，按得分由高到低推荐  1名中标候选人。如投标人出现以下情形之一的，将不得被确定为推荐中标候选人：

A.投标人的经评审(按照“投标人须知”第27.3.1款对投标人的投标报价进行审核、修正或调整后)的投标价格超过全体有效投标人的经评审的投标价格平均值40%的。

B.投标人的技术得分低于全体有效投标人的技术得分平均值30%的。

2.5 评标委员会对评价过程及结果产生较大分歧时的处理原则与方法

A.评标委员会成员对同一投标人的商务、技术、服务及其他评价内容的分项评分结果出现差距时，应遵循以下调整原则：

评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。

B.评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时，综合得分相同的，价格得分高者排名优先，价格得分相同的，技术得分高者排名优先，并依照商务、服务及其他评价内容的分项得分优先次序类推。

二、定标原则

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

三、评价标准

| 评价项 | 评价因素 | 评价说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 投标价格 （30分） | 满足招标文件要求且经评审(按照“投标人须知”第27.3.1款对投标人的投标报价进行审核、修正或调整后)的最低投标价格为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的经评审的投标价格统一按照下列公式计算： 投标价格得分=(评标基准价／投标价格)×30×100% 价格得分取值至小数点后第2位，2位以后四舍五入。 |
| 技术（50分） | 产品生产或产品采购进度计划 （满分8分） | 有产品生产或产品采购的进度计划，确保实现完成本次项目内容业务的得8分。针对本项目特点，视措施合理性、完善性和切实可行程度扣0.1－3分，没有不得分。 |
|  | 安装调试方案与技术措施 （满分8分） | 安装调试方案全面完整，各项措施针对性强且合理可行的得8分。视方案不完整的、针对性不强的扣0.1-3分，没有不得分。 |
|  | 工作安排进度、人员配备保证措施 （满分8分） | 有完整的针对本项目的工作安排进度、人员配备保证措施的得8分。针对本项目特点，视工作安排进度、人员配备合理性、完善性和切实可行程度扣0.1－3分，没有不得分。 |
|  | 项目质量及风险控制 （满分7分） | 有完整的针对本项目的质量保证体系及风险控制措施等内容的得7分。针对本项目特点，视方案合理性、完善性和切实可行程度扣0.1－3分，没有不得分。 |
|  | 技术参数 （满分15分） | 针对采购人需求：技术要求明细表中的非“*”项技术参数进行详细评审，供应商所报技术参数有1项不满足扣5分，扣完为止。 |
|  | 投标文件 编制质量 （满分4分） | 投标文件编制完整、有目录及清晰页码（目录与页码对应）、总体编排有序、格式规范且装订整齐的得4分；不符合要求的扣0.1～1分。 |
| 服务（20分） | 售后服务（满分20分） | （满分5分）有完整的针对本项目的售后服务和免费保修服务及报修流程等内容的得5分。针对本项目特点，视方案合理性、完善性和切实可行程度扣0.1－2分，没有不得分。 |
|  |  | （满分5分）有完整的针对本项目的培训方案的得5分。培训方案包括但不限于培训课程、培训人数、培训方式。针对本项目特点，视方案合理性、完善性和切实可行程度扣0.1－2分，如有遗漏的不得分，没有不得分。 |
|  |  | （满分5分）具有完善、具体的故障响应及处理方案的得5分。视方案合理性、完善性和切实可行程度扣0.1－2分，没有不得分。 |
|  |  | （满分5分）有完整的针对本项目的回访计划方案及安排等内容的得5分。针对本项目特点，视方案合理性、完善性和切实可行程度扣0.1－2分，没有不得分。 |

# 第七章  合同专用条款

合同专用条款

本表是对合同条款的具体补充和修改，如果有矛盾，应以本合同专用条款为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方： 最终用户名称、地址：哈尔滨工业大学 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 卖方名称、地址：（在合同签订时填入） 电话：（在合同签订时填入） 传真：（在合同签订时填入） 项目现场： |
| 7 | 履约保证金：5% |
| 13 | 交货时间与进度：合同签订后7个月内交货 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务：执行合同通用条款第16.1条的1）、2）、3）、4）、5）和货物需求一览表及技术规格的要求 |
| 18.2 | 质量保证期：合同货物验收合格后12个月 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限为：卖方在接到通知后须在4小时内做出响应，1个工作日内到达故障现场，在3个工作日内排除故障。因维修不及时，导致设备无法使用，其质保期随停机时间的长短而相应延长，每停机3天质保期延长15天。 |
| 20.1 | 付款方法和条件为： 付款方式： 1）100%信用证，90%凭发货单据付款，10%凭最终验收报告付款。 |
| 35.1 | 买方通知送达地址：（签订合同时填入） 卖方通知送达地址：哈尔滨工业大学 黑龙江省哈尔滨市 |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国政府和卖方所在政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 37 | 要求卖方必须在中标通知书下发后30日内完成技术协议和商务合同的签署工作。 |

适用于本合同的额外变动：无

# 第八章  货物需求一览表、技术规格及要求

1. 概述

本设备适用于陶瓷、陶瓷基复合材料、金属基复合材料、金属化合物、热电材料、磁性材料的机械加压快速高温烧结，满足高温、真空、惰性气氛条件，在机械压力作用下的高温快速致密化烧结。

2. 主要技术指标

- 设备具有等离子放电烧结功能进行材料的处理。

- 最大压力250 kN

- 最大试样尺寸：100mm

- *最高工作温度：2200°C（80毫米直径）

- 冷态真空度:≥5 x 10-2mbar，配备Leybold 或者                                            Varian 等同等质量的真空泵，及相应的真空计和管线。

- 工作压力:+20-60mbar

- 电源脉冲最大10000A，工作脉冲电流最大8000A

- 电压7.2V

- 脉冲持续时间: 1 ... 255 ms

- 停顿时间:0 … 255s

- 脉冲数量: 1 … 255

- *额外脉冲时: 0 … 255ms

- *单台总功率<80KVA

- 双层不锈钢炉体，带水冷套。

- *液压伺服控制压力，能自动测量量程，位移速度可控，0-1mm/s。能自动控制、显示、记录压缩速度。

- 为方便能较大范围的观察和追踪试样的实时处理过程，观察窗设计为上下平行轴向竖向方向，保证最大的尺寸和视野。

- *脉冲电源为完整一台大电流电源8000A，不允许多块小电流电源组合电源。高质量电源，运行稳定。

- *配置压力振荡烧结系统

- *测温精确，接近试样测温。高温区能够高温计精确测量试样温度，避免温差影响测温精度。低温热电偶测温。为保证精确测温及试样温度追踪，不采用模具外径方向测温的方式。

- 设备的温度、压力、压缩率、真空、电源等参数为整体集成控制系统，触摸屏操作，不采用温控表仪表控制和计算机数据采集形式。采用西门子或罗克韦尔或者霍尼韦尔等触摸屏计算机控制。能够实现所有参数控制、编程。

- 电源、真空泵、气体控制元件、电气元件选用高质量、运行稳定、行业内前端品牌。

- *设备设计精巧、占地面积小，设备重量不超过1.5吨。

- 电极材料耐高温变形,电性能适合大电流引入

- *具有成熟的制造经验，在国内具有同样型号已经使用                                           设备至少10台，并列出用户清单。

- 有ISO 9000 质量认证或CE质量控制。

3. 主要功能与配置要求

3.1可以实现按规定的加热升温速度和温度曲线自动升温、保温、降温等烧结动作，自动执行规定的加热烧结工艺曲线；

3.2可以实现压力动作的自动执行，并与温度配合，执行规定的加压烧结曲线，完成加压烧结过程；

3.3烧结全过程触摸屏计算机控制，可实时监控并显示烧结过程工艺参数，在执行过程中可更改；

3.4加热系统：

电源：380V+/-5%，三相，50Hz(满足中国地区电源安装要求)；采用高质量的脉冲电源，保证在2200℃下工作。

*3.5真空系统

保证烧结过程中能实现真空和气氛烧结（可在氮气、氩气、氦气气氛中使用）。选用德国莱宝或美国瓦里安或者爱德华或者类似质量的真空机械泵及真空计等设备仪器。要求极限真空度优于0.05mbar。

3.6加压系统

3.7.1完成烧结过程中的压力加载。最大工作压力250KN。

3.7.2加压系统采用伺服加压系统控制，能控制加压系统的加压速度。

*3.7.3压力系统具有冷却装置，高压、高温时能长时间保压。

3.7控制系统

*3.7.1采用高质量的触模屏计算机系统和最新系列的可编程序控制器（PLC）对整个设备进行自动控制。可实时显示设备的运行状态及工艺曲线，记录和存储运行参数、数据和历史工艺曲线，并可以excel文件形式导出；可存储多条工艺曲线及多组PID参数，并具有PID参数自整定功能。

3.7.2主要电气控制元件选择西门子或者施耐德或者类似质量的产品。

3.8其他要求

3.8.1烧结炉炉室采用不锈钢材料，带水冷装置保证防腐防锈。

3.8.2 配置材料准备装置。

4. 资料

4.1提供操作手册、设备组装图、电器线路图、主要外购件的使用维修说明书及其他必要的技术资料。

5．安装、调试验收及培训等

5.1卖方在用户指定地点负责安装和调试，买方配合。

5.2买方负责设备的卸车及吊装就位。

5.3设备验收：

5.3.1验收标准：按照双方签署的技术协议及相关标准进行。

5.3.2终验收：在买方现场进行，设备安装调试完毕后，双方人员共同对设备的各项功能进行验证，验证合格后双方签署最终验收报告。

5.4培训：在设备安装现场进行培训，卖方对培训效果负责。培训内容包括设备的构造、原理，工艺调整、参数设定，操作规程，紧急事故处理，电控系统的使用，设备维护、保养、注意事项，常见故障及排除，易损件的更换等。

6．技术服务和质量保证

6.1 保修期限：一年，保修期自最终验收合格之日起计算。

6.2设备保修期过后，能长期提供广泛优惠的技术支持及设备备件供应。

6.3 交货期：7个月

7.  安装配套条件

7.1电源：380V，50Hz，甲方负责接电至乙方的设备总开关。

7.2卖方应在投标文件中明确水、电、气等配套条件要求。